根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年6月8日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年6月8日－2026年6月12日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	宣医大同老年疾病临床研究中心使用医用Ⅱ类射线装置项目
	山西省大同市平城区永安路东侧、 

云山街南侧、兴云街北侧门诊及心血呼吸科住院楼七层


	宣医（大同）健康管理有限公司

	山西清泽阳光环保科技有限公司
	本项目主要包括:

在医院4#楼7层设置5间DSA室，用于放射性诊断及治疗。每间DSA室东、南、西、北四侧墙体为240mm实心页岩砖+40mmBaSO4水泥（4mm铅当量）；顶部、地板为150mm混凝土+40mmBaSO4水泥（3.4mm铅当量）；操作间门为4mmPb铅当量；机房防护门（患者入口电动推拉门）为4mmPb铅当量；污物通道防护门为4mmPb铅当量；观察窗（1.5m×1.2m）为4mmPb铅玻璃。机房内医用血管造影X射线机（DSA）1台，最大额定管电压150kV，最大额定管电流1250mA。


	环境影响及对措施：

1、产污环节及污染因子

（1）运营期正常工况下污染途径 

医用血管造影机（DSA 机）为 X 射线装置，工作原理是将电能转化为电子射线，轰击重金属靶产生 X 射线，根据 X 射线对人体各组成部分成像不同，通过影像对病灶部位进行诊断与治疗。产生的X射线会对周围环境造成影响，但 X 射线是随机器的开、关而产生和消失的。污染因子分为放射性污染源和非放射性污染源。放射性污染源主要包括 X 射线；非放射性污染源主要包括 O3及 NOX、生活污水、生活垃圾、医疗废物及噪声。 

①电离辐射 

X 射线装置开机工作时，会产生具有能量的 X 射线，对人员造成外照射，不开机状态不会产生辐射。2025年6月24日山西贝可勒环境检测有限公司对评价区域内项目所在工作场所及周边环境γ辐射剂量率进行了现状监测。在拟用DSA机房为中心，机房内、四周、楼上分别布点。由监测结果可知，本项目周围环境γ辐射剂量率在（0.077～0.090）μGy/h之间，属于山西省天然γ辐射剂量率0.0257～0.0971μGy/h的天然辐射本底水平（数据来源《2021年全国辐射环境质量报告》2022年11月，中华人民共和国生态环境部。 

②废气 

X 射线装置在出束过程中会电离空气中的氧气产生极少量的臭氧和氮氧化物。由于 DSA产生的X 射线输出功率低，剂量小，光子能量低，且每次曝光时间短，因此臭氧和氮氧化物产生量极少，通过采取机械通风装置排出室外，有害气体对环境和人员的影响极小。 

③废水 

本项目 DSA 采用数字成像，不使用显影液、定影液，不产生废显影液、废定影液。本项目医护人员40名，废水依托医院现有污水处理站处理后排入市政污水管网。 

④固废 

本项目 DSA 采用数字成像，成像结果刻入光盘贮存，或根据病人的需要打印胶片，由病人带走并自行处理。介入手术后会产生医用器具和药棉、纱布、手套等医疗废物，统一收集于医院医疗废物暂存间，由有资质的医疗废物处理机构每天统一清运处置。生活垃圾医院统一收集后，由环卫部门统一清运处理。 

⑤噪声 

本项目运行时噪声主要为空调及动力排风系统产生的噪声。本项目选用低噪声设备，且风机安装在室内，再通过建筑墙体隔声及距离衰减后，其运行产生的噪声对周围环境的影响非常小，可忽略不计。 

（2）事故状况下污染途径 

①操作管理不善，工作人员操作时间过长且防护不当，受到超过年剂量限值的照射； 

②门灯联锁失效、控制设备出现故障或操作失误、防护不当，造成公众额外的剂量照射； 

③维修期间，设备意外出束，造成维修人员受到意外剂量照射。

2、污染防治和安全防护措施要求

（1）场所设施

a、警示标志：DSA机房防护门上设置工作指示灯及电离辐射标志牌和电离辐射警告标语。

b、安全联锁：DSA机房门采取电动门，机房门外工作状态指示灯的供电线路与X射线机低压供电线路连接，当设备工作时，指示灯亮。

c、急停设施：

DSA设备配置用于射线触发的脚闸；当踩下脚闸时可以控制射线开关。

DSA设备用于控制支架、检查床以及成像系统的控制台上配备紧急关闭按钮，使用紧急关闭按钮，系统可以在紧急情况下断电。

设备间（机房）安装电源总开关，总开关可以切断整个系统的电源（电源断电）。在操作间设置急停按钮。

d、监视对讲系统：DSA操作间设观察窗和语音对讲系统。便于操作人员实时监控及沟通。

e、通风换气设施：DSA机房采用机械式通风系统。通过采取强制排风系统（换气次数为22次/小时，工作区平均风速为 0.20-0.25m/s）。

（2）监测设备

配置1台便携式辐射监测仪。

（3）防护用品

单位为工作人员配备包括铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套、个人剂量计等。

（4）人员

本项目拟安排的辐射工作人员，需参加上岗培训，进行辐射安全和防护知识学习，通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核，持证上岗。




