同环函（服务）辐〔2026〕31号
关于国药同煤二医院（国药同煤老年病医院、国药同煤结核病防治院、国药同煤肿瘤医院）使用医用Ⅱ类射线装置项目环境影响报告表的批复

国药同煤二医院（国药同煤老年病医院、国药同煤结核病防治院、国药同煤肿瘤医院）：

你单位报送的《关于<国药同煤二医院（国药同煤老年病医院、国药同煤结核病防治院、国药同煤肿瘤医院）使用医用Ⅱ类射线装置项目环境影响报告表>（以下简称《报告表》）报批申请》及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于<国药同煤二医院（国药同煤老年病医院、国药同煤结核病防治院、国药同煤肿瘤医院）使用医用Ⅱ类射线装置项目环境影响报告表>的技术评估报告》（同环评估函〔2026〕101号），经研究，批复如下：

一、你单位拟在大同市云冈区新胜街1788号（国药同煤二医院）放疗CT楼直线加速器2室建设“国药同煤二医院（国药同煤老年病医院、国药同煤结核病防治院、国药同煤肿瘤医院）使用医用Ⅱ类射线装置项目”。主要工程：拟将直线加速器2室进行改建，并拟使用1台Ⅱ类医用直线加速器开展放射治疗工作。该项目计划拟对直线加速器2室南侧主屏蔽、北侧迷道内墙和机房顶部增加混凝土屏蔽材料，改建后机房有效容积约为303.6m3（含迷道），东西长8.45m、南北长7.50m、净高3.70m；改建后南墙主屏蔽中部为3070mm厚混凝土，两侧为2470mm厚混凝土，次屏蔽为1620mm厚混凝土；北墙设置迷道，迷道主屏蔽自西向东逐渐增厚，最西侧为1370mm厚混凝土，最东侧为1760mm厚混凝土，次屏蔽自西向东逐渐增厚，最西侧为1160mm厚混凝土，最东侧为1340mm厚混凝土；北侧外墙自东向西逐渐增厚，最东侧为1000mm厚混凝土，最西侧为1900mm厚混凝土；东墙和西墙均为1500mm厚混凝土；顶板主屏蔽为3100mm厚，4000mm宽混凝土，次屏蔽为1600mm混凝土。该项目拟使用1台Ⅱ类医用直线加速器X射线能量有6MV、10MV和6MV（FFF），其中10MV最大剂量率为600cGy/min，6MV（FFF）最大剂量率为1400cGy/min；电子线能量最大为15MeV，最大剂量率为1000cGy/min；CBCT最大参数为150kV、630mA。该项目的总投资为1800万元，其中环保投资为94万元，占总投资额的5.22%。依据技术评估报告，项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护措施后，项目实施对区域环境影响可接受。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。
二、你单位在项目设计、建设、运行和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面工作：
1、设立专门的辐射安全与环境保护管理机构，并配备至少1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。

2、从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的学习和考核。

3、建立健全操作规程、岗位职责、个人剂量管理制度、辐射安全和防护设施的维护与维修制度、人员培训计划、场所及环境监测方案、监测仪表使用管理制度等。

4、制定完善的辐射事故应急预案。

5、按照相关规定配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量报警仪、辐射监测等仪器。

6、严格落实使用场所的辐射安全与防护措施，按规范设置通风换气装置，机房内设置监控对讲装置和固定式辐射剂量监测报警装置，机房防护门外设置工作状态指示灯和电离辐射警示标志，设置门机联锁系统和防挤压装置，设置急停和紧急开门按钮，划定辐射工作场所控制区和监督区，防止工作人员和公众受到意外照射。

7、按照法律、法规和标准要求对工作场所进行监测，监测频次每年应不少于1次，并定期对监测结果进行评价；对辐射工作人员进行个人剂量监测，监测频次每3个月至少1次，并安排专人负责个人剂量监测管理，建立辐射工作人员个人剂量档案。

三、你单位应履行主体责任，严格按照《放射性同位素与射

线装置安全和防护条例》等相关规定，落实射线装置安全和防护要求，项目投运前须依法取得行政许可，并严格按照许可规定开展经营活动；项目建设和运营过程中，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。
四、你公司要严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可投入运行。环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的情况，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

五、大同市生态环境局云冈分局按照职责负责该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

六、你公司收到本批复10个工作日内，要将批准后的《报告表》送大同市生态环境局云冈分局，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。

大同市生态环境局
2026年8月24日 
抄送：市生态环境局云冈分局，市生态环境评估中心，

山西贝可勒环境检测有限公司。

