根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年8月17日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年8月17日－2026年8月21日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	国药同煤二医院（国药同煤老年病医院、国药同煤结核病防治院、国药同煤肿瘤医院）使用医用Ⅱ类射线装置项目
	大同市云冈区国药同煤二医院
	国药同煤二医院（国药同煤老年病医院、国药同煤结核病防治院、国药同煤肿瘤医院）
	山西贝可勒环境检测有限公司
	你单位拟在大同市云冈区新胜街1788号（国药同煤二医院）放疗CT楼直线加速器2室建设“国药同煤二医院（国药同煤老年病医院、国药同煤结核病防治院、国药同煤肿瘤医院）使用医用Ⅱ类射线装置项目”。主要工程：拟将直线加速器2室进行改建，并拟使用1台Ⅱ类医用直线加速器开展放射治疗工作。该项目计划拟对直线加速器2室南侧主屏蔽、北侧迷道内墙和机房顶部增加混凝土屏蔽材料，改建后机房有效容积约为303.6m3（含迷道），东西长8.45m、南北长7.50m、净高3.70m；改建后南墙主屏蔽中部为3070mm厚混凝土，两侧为2470mm厚混凝土，次屏蔽为1620mm厚混凝土；北墙设置迷道，迷道主屏蔽自西向东逐渐增厚，最西侧为1370mm厚混凝土，最东侧为1760mm厚混凝土，次屏蔽自西向东逐渐增厚，最西侧为1160mm厚混凝土，最东侧为1340mm厚混凝土；北侧外墙自东向西逐渐增厚，最东侧为1000mm厚混凝土，最西侧为1900mm厚混凝土；东墙和西墙均为1500mm厚混凝土；顶板主屏蔽为3100mm厚，4000mm宽混凝土，次屏蔽为1600mm混凝土。该项目拟使用1台Ⅱ类医用直线加速器X射线能量有6MV、10MV和6MV（FFF），其中10MV最大剂量率为600cGy/min，6MV（FFF）最大剂量率为1400cGy/min；电子线能量最大为15MeV，最大剂量率为1000cGy/min；CBCT最大参数为150kV、630mA。该项目的总投资为1800万元，其中环保投资为94万元，占总投资额的5.22%。
	主要环境影响及对策：

1、设立专门的辐射安全与环境保护管理机构，并配备至少1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。

2、从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的学习和考核。

3、建立健全操作规程、岗位职责、个人剂量管理制度、辐射安全和防护设施的维护与维修制度、人员培训计划、场所及环境监测方案、监测仪表使用管理制度等。

4、制定完善的辐射事故应急预案。

5、按照相关规定配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量报警仪、辐射监测等仪器。

6、严格落实使用场所的辐射安全与防护措施，按规范设置通风换气装置，机房内设置监控对讲装置和固定式辐射剂量监测报警装置，机房防护门外设置工作状态指示灯和电离辐射警示标志，设置门机联锁系统和防挤压装置，设置急停和紧急开门按钮，划定辐射工作场所控制区和监督区，防止工作人员和公众受到意外照射。

7、按照法律、法规和标准要求对工作场所进行监测，监测频次每年应不少于1次，并定期对监测结果进行评价；对辐射工作人员进行个人剂量监测，监测频次每3个月至少1次，并安排专人负责个人剂量监测管理，建立辐射工作人员个人剂量档案。

8、你单位应履行主体责任，严格按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等相关规定，落实射线装置安全和防护要求，项目投运前须依法重新申领《辐射安全许可证》，并严格按照许可规定开展经营活动；项目建设和运营过程中，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。



