大同市生态环境局

行政处罚决定书

同新荣环罚〔2025〕12号

当事人名称:大同明阳新材料有限公司

法定代表人：武正国

统一社会信用代码:911***********329F

地址:大同市新荣区花园屯镇花园屯村

我局于2025年8月11日对你单位进行了调查，发现你单位实施了以下环境违法行为：

自动监控存在的问题：

1、2021年1月申领的排污许可证，实际验收时间是2024年6月1日，超期验收；

2、焙烧炉执行工业窑炉排放标准，折算系数是1.7，该排污单位未上传折算系数，实测值在二氧化硫100mg/m3左右，经过计算折算值超过200mg/m3的排放标准，长期不能稳定达标排放；

3、两个废气排放口自验收以后，自动监控设备未按照固定污染源烟气排放连续监测技术（HJ75-2017）和山西省污染物自动监控管理办法开展定期检验或参比方法比对实验；

4、2025年7月1日4时二氧化硫实测浓度值为247.67mg/m3，排污许可证排放限值200mg/m3，排污单位于2025年7月1日16时50分人为标记为故障，故障原因为分析仪光谱能量低（15000左右），7月22日省级现场质控，在分析仪光谱能量为15000左右条件下，测量二氧化硫标准气体示值误差为-3.6%，符合HJ75技术规范要求的±5%，排污单位该时段故障标记原因与事实不符；

5、自动监测设备为单量程，不符合双量程要求，未更换动管数采仪；

6、自动监测设备滤芯更换不及时，蠕动泵、气水分离、管路结晶；

7、CEMS巡检记录、校准记录企业负责人未签字，CEMS无校验记录；

以上事实，有以下证据为凭：

1、勘验笔录：2025年8月11日《大同市生态环境局现场检查（勘察）笔录》1份，证明以上违法事实的存在；

2、证人证言：2025年8月11日《大同市生态环境局调查询问笔录》2份，证明以上违法事实的存在；

上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第二十四条和《排污许可管理条例》第二十条之规定。

依据《排污许可管理条例》第三十六条第四项之规定。参照山西省生态环境厅《生态环境行政处罚裁量基准》PW-15，我局对你单位作出如下行政处罚：

罚款捌万捌仟元。

限你（单位）自收到本处罚决定书之日起15日内，持20位缴款码缴至指定银行。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一项规定，每日按罚款数额的3%加处罚款。

你单位如不服本处罚决定,可在收到本处罚决定书之日起六十日内向大同市人民政府申请行政复议,也可以在六个月内向大同市平城区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼,不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议,不提起行政诉讼,又不履行本处罚决定的,我局将依法申请大同市平城区人民法院强制执行。

大同市生态环境局(印章)

2025年9月18日